|  |  |
| --- | --- |
| 项目编号/标段编号 | WYYYCGC-2024005/01 |
| 标段名称 | 一次性使用呼吸过滤器 |
| 制造商 |  |
| 产品名称 |  |
| 产品型号规格 |  |
| 产品要求 | 响应情况 |
| 1.结构及组成：应由上盖、下盖、过滤介质组成。 |  |
| ▲2.与本院在用的科时迈生产的Micro Quark型肺测试仪适配。 |  |
| ▲3.连接机器的端口口径尺寸外径为30mm。 |  |
| 4.是否为一次性使用：该产品应当是一次性使用的。 |  |
| 5.是否单个产品独立包装：该产品应当是单个产品独立包装的。 |  |
| 6.是否灭菌提供：该产品应当是已灭菌提供的。 |  |
| 7.压降：在空气流量至少为30L/min的条件下，对空气的阻力应不高于0.3kPa压力。 |  |
| 8.泄露：气体泄露速率应不超过25ml/min。 |  |
| 9.顺应性能：应小于10ml/kPa。 |  |
| 10.过滤效果：在空气流量至少为50ml/min下，测定1min内对空气中0.5μm以上微粒滤除率应不小于90%。 |  |

备注：有“▲”备注的技术参数必须响应。严格按照产品要求序号响应，均需提供样品；评审结束后需回收样品的需当日立即取回，逾期视为放弃，不予保管。