| - 项目编号/标段编号 | WYYYCGC-2024018/01 |
| --- | --- |
| - 标段名称 | OTW扩张球囊 |
| - 制造商 |  |
| - 产品名称 |  |
| - 产品型号规格 |  |
| - 产品要求 | - 响应情况 |
| ▲1.适用范围：适用于对冠状动脉的狭窄节段或搭桥狭窄部位进行球囊导管扩张，以改善心肌灌注。 |  |
| 2.结构及组成：由球囊、外腔管、内腔管、导管座和显影环等组成，导管远端涂有亲水涂层 |  |
| ▲3.该产品属于整体交换型球囊（Over The Wire，OTW。需在注册证或说明书里注明，提供注册证或说明书复印件）扩张导管 |  |
| ▲4.投标产品规格包括：球囊直径1.5mm、2.0mm、2.5mm共3种。 |  |
| △5.投标产品中球囊长度在6mm-8mm之间。 |  |
| ▲6.产品应灭菌提供 |  |
| 7.应当是单个产品独立包装的 |  |
| 8.兼容导丝的最大直径不小于0.36mm |  |
| 9.额定爆破压力不小于14atm |  |