|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号/标段编号 | 标段名称 | 产品要求 | 规格 | 备注 |
| WYYYCGC-2024038/01 | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统（35系统） | 1、适用范围：该产品适用于阻塞或减缓外周血管系统中的血流的栓塞手术，治疗动脉瘤、动静脉畸形、动静脉瘘等疾病。  2、产品组成：该产品由带纤维毛弹簧圈和输送系统组成。  3、产品结构：带纤维毛弹簧圈与输送系统中的推送装置已连接，并且已预装入输送导管。  4、在弹簧圈最终释放前，可以回撤弹簧圈。  5、投标产品规格中带纤维毛弹簧圈的弹簧最大外径为0.035inch。  6、投标产品规格中，弹簧圈最大长度不小于60cm。  7、投标产品规格中，弹簧圈最大直径不小于25mm。  8、产品应灭菌提供。  9、单个产品独立包装。  10、具备磁共振相容性。 | 1、弹簧圈长度小于4cm或者大于40cm的规格；  2、弹簧圈直径小于3mm或者大于20mm的规格。 |  |
| WYYYCGC-2024038/02 | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统（18系统） | 1、适用范围：该产品适用于阻塞或减缓外周血管系统中的血流的栓塞手术，治疗动脉瘤、动静脉畸形、动静脉瘘等疾病。  2、产品组成：该产品由带纤维毛弹簧圈和输送系统组成。  3、产品结构：带纤维毛弹簧圈与输送系统中的推送装置已连接，并且已预装入输送导管。  4、在弹簧圈最终释放前，可以回撤弹簧圈。  5、投标产品规格中带纤维毛弹簧圈的弹簧最大外径为0.018inch。  6、投标产品规格中，弹簧圈最大长度不小于60cm。  7、投标产品规格中，弹簧圈最大直径不小于25mm。  8、产品应灭菌提供。  9、单个产品独立包装。  10、具备磁共振相容性。 | 1、弹簧圈长度小于4cm或者大于30cm的规格；  2、弹簧圈直径小于2mm或者大于14mm的规格。 |  |