|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号/标段编号 | 标段名称 | 产品要求 | 规格 |
| WYYYCGC-2024039/01 | 富血小板血浆制备装置及配套设备 | 1. 适用范围：本产品从人体血样中制备自体富血小板血浆（PRP）

2、组成部分：包含血样分离装置、注射针等3、制备方法：通过离心方式制备富血小板血浆4、技术要求：富血小板血浆富集前后的血小板含量之比应不小于3倍；单次富血小板血浆制备量应不少于3ml；血小板回收率应不小于75%；单次制备所需离心时间应不高于20分钟；单次制备所需采血量范围不超过50ml5、灭菌要求：需灭菌提供6、其他要求：产品需具备三类注册证；按需提供配套离心机 | 各规格 |